Formular-cadru 

Propunere tehnică pentru achiziția de produse

LOT 8: Analizor microalbuminurie
Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: FURNIZARE ECHIPAMENTE SI DOTARI în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare"
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire și să asigure posibilitatea identificării facile și verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. 

LOT 8: Analizor microalbuminurie 

Lotul este format din analizor microalbuminurie



- 1 buc.
	Nr. crt.
	CERINŢELE MINIME ALE CAIETULUI DE SARCINI
	Cerinţă indeplinită
	Modalitate de demonstrare

	
	
	DA
	NU
	Demonstrarea conformităţii (se va indica document, pagină, paragraf)

	

	Caracteristici tehnice obligatorii şi opţionale ale echipamentelor

· Caracteristicile minime tehnice şi funcţionale care trebuie îndeplinite în mod cumulativ de echipamentele ofertate, precum şi  caracteristicile tehnice opţionale sunt descrise în cele ce urmează;

· În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerinţele minime impuse, oferta se respinge. Caracteristicile tehnice opţionale se punctează suplimentar

	1. Descriere generală utilitate echipament

	1.1
	Analizor microalbuminurie
	
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului

	Cititorul de stripuri
	
	
	

	2.1
	Sa prezinte 2 moduri de masurare prin 2 moduri de incubare:

in interiorul cititorului  - capacitate minima de masurare 60 stripuri/ora

in exteriorul cititorului – capacitate minima de masurare 240 stripuri/ora
	
	
	

	2.2
	Prezenta functiei special pentru incubarea stripurilor in exteriorul cititorului de stripuri
	
	
	

	2.3
	Prezenta a 4 culori independente cronometre (bare de progres) afișate pe ecranul cititor. Utilizatorul sa poata utiliza oricare dintre cele patru cronometre care corespund cu poziția unuia dintre stripurile incubate.
	
	
	

	2.4
	Recunoastere automata a tipului de strip
	
	
	

	2.5
	Meniul software sa prezinte o gamă largă de opțiuni cu un număr  de  posibilitati de setare in functie de nevoile utilizatorului
	
	
	

	2.6
	Utilizatorul are posibilitatea de a alege din diferite modalități de introducere a probelor pacienților
	
	
	

	2.7
	Utilizatorul are posibilitatea de a alege unitati de masura a fiecărui parametru analizat
	
	
	

	2.8
	Utilizatorul are posibilitatea de a adăuga un scurt comentariu text la 

fiecare rezultat măsurat
	
	
	

	2.9
	Rezultatele pot fi imprimate pe o imprimanta cu o viteza de maxim 2 sec. / parametru
	
	
	

	2.10
	Posibilități duble de putere:

Mod portabil – alimentare baterii 

Model staționar – energie electrica
	
	
	

	2.11
	Fotometru de reflexie semicantitativă
	
	
	

	2.12
	Capacitate minima : 60 benzi pe oră
	
	
	

	2.13
	Măsurarea cu ajutorul LED-urilor și a detectorului de culori
	
	
	

	2.14
	Lungimi de undă: 470, 540, 650 nm
	
	
	

	2.15
	Latență: 55 s
	
	
	

	2.16
	Touch screen (display LCD) color
	
	
	

	2.17
	Imprimantă termo încorporată
	
	
	

	2.18
	Comunicare externă către PC / LIS prin RS232 sau port USB
	
	
	


	2.19
	Posibilitatea de a conecta o tastatură externăsau un cititor de coduri de bare (BCR)
	
	
	

	2.20
	Capacitatea minima de memorare: ultimele 240 de măsurători
	
	
	

	2.21
	Dimensiuni maxime: 250 x 150 x 150 mm
	
	
	

	2.22
	Greutate maxima: 1  kg fără adaptor
	
	
	

	Stripuri
	
	
	

	2.23
	Senzitivitate 

30 mg/l  pentru albumina

0.04 g/l pentru creatinina
	
	
	

	2.24
	Interval de masurare: 0.01 – 5.00 g/l
	
	
	

	2.25
	Finalizare simpla a rezultatelor de determinare semicantitativa a albuminei si creatininei urinare precum si calcularea automata a raportului albumina/creatinina
	
	
	

	Accesorii
	
	
	

	2.26
	Sursă externă de alimentare 7.5 V 
	
	
	

	2.27
	DC adaptor comutator 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
	
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)

	3.1
	Analizor microalbuminurie
	
	
	

	3.2
	Stripuri
	
	
	

	3.3
	Accesorii cititor de stripuri
	
	
	

	3.4
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	
	

	4. Termen de garanţie

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele. 
	
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr .95/2006, pentru importul (dacă este cazul), distribuţia, repararea, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate.
	
	
	

	Cantitatea solicitata  si valoarea estimată a produselor

	1. 
	Analizor microalbuminurie – 1 buc.

	2.
	Valoare totală estimată LOT 8 - 4.995,00 lei (fără TVA)

	Cerinţe generale

	1. 
	În ofertă vor fi precizate clar modelul de echipament ofertat, modulele suplimentare adăugate pentru a asigura îndeplinirea tuturor specificaţiilor solicitate prin caietul de sarcini şi producătorul echipamentului.
	
	
	

	2. 
	Se vor prezenta broşuri, date tehnice, note de aplicaţii publicate de producător care să susţină oferta tehnică aplicată;
	
	
	

	3. 
	Manualele de operare in limba română vor fi livrate împreună cu echipamentele;

În documentaţia care va însoţi echipamentele la livrare vor fi specificate clar caracteristicile tehnice şi modul de utilizare pentru fiecare modul / subansamblu al echipamentelor în parte;

Documentaţia va include obligatoriu măsurile de siguranţă în caz de avarie şi măsurile de securitate în muncă ce trebuie respectate de către utilizator;

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	4. 
	Echipamentele vor fi livrate cu toate consumabilele şi accesoriile necesare instalării şi folosirii imediate după instalare;
	
	
	

	5. 
	Performanţele şi parametrii tehnici ofertaţi trebuie demonstrate la instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor. În cazul în care, pe parcursul demonstraţiilor, sunt necesare componente care nu au fost incluse în ofertă, acestea vor fi furnizate şi vor rămâne în posesia beneficiarului, intrând în acelaşi regim de garanţie precum toate celelalte componente.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	Conditii contractuale

	1. Conditii de livrare

	1.1
	Termenul de livrare maxim stabilit de autoritatea contractanta este de 45 de zile de la semnarea contractului; oferta ce prevede un termen de livrare care depăşeşte 45 de zile calendaristice de la semnarea contractului va fi respinsă de autoritatea contractantă – ofertă neconformă.
	
	
	

	1.2
	În ofertă se va anexa o declaraţie cu termenul de livrare al echipamentului, din momentul încheierii contractului.
	
	
	

	1.3
	În situaţia semnării contractului, nerespectarea termenului de livrare va atrage după sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	
	

	2. Condiţii de garanţie, servicii în perioada de garanţie şi asistenţă tehnică

	2.1
	Se va face dovada că există în România unităţi de service autorizate de către producători pentru aceste tipuri de aparate. Furnizorul va face dovada că garanţia şi service-ul echipamentelor vor fi asigurate de unităţi de service autorizate sau că este el însuşi autorizat în acest sens.
	
	
	

	2.2
	Perioada de garanție completă: conform specificaţiilor fiecărui echipament. În perioada de garanţie, toate operaţiunile de service vor fi asigurate gratuit.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	2.3
	Furnizorul se angajează să asigure contra cost service-ul echipamentelor şi în perioada post-garanţie, pentru o durată de minim 5 ani. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	
	

	2.4
	Ofertantul trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați) pe toată durata de viață estimată a echipamentului și cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de garanție. Se va anexa o declarație în acest sens. Clauza va face parte din contract în mod specific.
	
	
	

	2.5
	Oferta ce prevede o garanţie tehnică mai mică decât cea specificată pentru fiecare echipament, de la data semnării Procesului verbal de instalare şi punere în funcţiune, va fi respinsă de  către autoritatea contractantă.
	
	
	

	3. Termenul de diagnosticare a defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele şi componentele livrate

	3.1 
	În ofertă se va preciza exact termenul de diagnosticare a defecţiunilor apărute la echipamentele şi la componentele livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de diagnosticare al defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele livrate, stabilit de autoritatea contractantă, este de 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Transmiterea notificării va fi făcută prin mijloacele de comunicare agreate în contract.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	3.2
	Oferta ce prevede un termen de diagnosticare a defecţiunilor tehnice ce depăşeşte 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii, va fi respinsă de  către autoritatea contractantă.
	
	
	

	4. Termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni

	4.1
	În ofertă se va preciza exact termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni, livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă.  Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de înlocuire a componentelor cu defecţiuni stabilit de autoritatea contractantă este de 30 de zile calendaristice de la notificarea defecţiunii de către autoritatea contractantă, prin mijloacele de comunicare agreate în contract. Dacă oferta prevede un termen mai mare de 30 de zile pentru înlocuirea componentelor defecte, va fi respinsă de către autoritatea contractantă.
	
	
	

	4.2
	Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice.
	
	
	

	4.3
	În perioada de garanţie a echipamentelor, furnizorul are obligaţia de a furniza în mod gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează.
	
	
	

	4.4
	Echipamentele care se defectează de mai mult de 3 (trei) ori în perioada de garanţie sau nu pot fi reparate în termen de 30 de zile de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă vor fi înlocuite gratuit cu produse similare (acceaşi marcă şi acelaşi model) sau (cu acordul autorităţii contractante) cu echipamente cu caracteristici superioare. Toate costurile de înlocuire, inclusiv cele legate de transportul echipamentelor, reinstruirea personalului, transferul licenţelor software, relicenţierea softului, etc. vor fi suportate de furnizor. Noile echipamente vor beneficia de o perioadă de garanţie cel puţin egală cu cea a echipamentelor înlocuite, care va începe să curgă de la data înlocuirii.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	5. Service

	5.1
	În ofertă se va preciza că furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului service-ul echipamentelor în perioda de garanţie a acestora. Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice sau a neefectuării la timp a operaţiunilor de service impuse de către producători.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	
	

	6. Instalare, punere în funcţiune şi instruirea personalului 

	6.1
	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează, şi sunt operaţii incluse în preţ. 

Termenul de instalare şi punere în funcţiune stabilit de autoritatea contractantă este de maxim 5 zile calendaristice de la livrarea echipamentului. Oferta ce prevede un termen de instalare care depăşeşte 5 zile calendaristice de la livrare va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Se va anexa o declaraţie în acest sens.
	
	
	

	6.2
	Nerespectarea termenului de instalare va atrage dupa sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	
	

	6.3
	Se vor preciza în oferta tehnică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile în care urmează să fie instalate echipamentele. Autoritatea contractantă poate prelungi termenul de instalare şi punere în funcţiune până la asigurarea condiţiilor pentru instalarea echipamentelor, dar nu mai mult de 3 luni de la data încheierii contractului de furnizare.
	
	
	

	7. Preţul şi modalităţi de plată

	7.1
	Oferta financiară care va fi mai mare decât valoarea estimată va fi respinsă de autoritatea contractantă.
	
	
	

	7.2
	Oferta financiară va fi exprimată de ofertanţi în RON şi va cuprinde valoarea echipamentelor, a transportului la destinaţia finală, a cheltuielilor pentru instalarea şi punerea în funcţiune şi a sesiunii de instruire a personalului.
	
	
	

	7.3
	Plata echipamentelor se va face în maxim 45 de zile de la data Procesului verbal de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor.
	
	
	

	7.4
	Ofertele trebuie sa conţină precizări legate de acceptul expres al operatorului economic privind acest mod de realizare a plăţii şi privind utilizarea modelului de contract a prezentei Documentaţii de atribuire, în caz contrar vor fi respinse de autoritatea contractantă.
	
	
	


Data completării: ……………………..

Operator economic,

…………………………………….

..........................................................

(semnătura autorizată )
