Secțiunea I - ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL VII

Tabel 1.7

- DERMATOSCOP

1.1 DERMATOSCOP tip 1

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul îndeplineşte normele comunităţii europene. Sistemul este în concordanţă cu normativele ISO. firma care distribuie produsul in Romania sa aiba certificatul ISO 14001:2015 |  |  |  |
| DESCRIERE SI CONFIGURATIE |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea de a schimba intre lumina polarizata si nepolarizata prin atingerea unui buton |  |  |  |
| Sa aiba intensitate luminoasa personalizabila. |  |  |  |
| Sa fie iluminat prin becuri tip LED |  |  |  |
| Sa aiba placa de contact autoclavabila cu rigla de masurare |  |  |  |
| Sa aiba magnificare optica minim 10X |  |  |  |
| Diametrul placa de contact minim 32mm |  |  |  |
| Acurateţea culorii sa fie mai mare de 90 CRI |  |  |  |
| Temperatura culorii sa fie minim 5.700 Kelvin |  |  |  |
| Iluminare min. 25.000lux la o distanta focala de 15 mm |  |  |  |
| Sistem acromatic prin 3 elemente |  |  |  |
| Sa aiba o compensare dioptrie de la -4 pana la +4dpt |  |  |  |
| Clasa de protectie minim IP20 |  |  |  |
| Timp de functionare cu consum maxim de energie minim 160 minut |  |  |  |
| Timp de functionare cu consum minim de energie minim 640 minut |  |  |  |
| Baterie reincarcabila cu tehnologie Li-ion (baterie interna) |  |  |  |
| Sa fie posibilă modul de dermatoscopia non-contact |  |  |  |
| Sa fie posibilă si dermatoscopia de contact cu lichide de imersie |  |  |  |
| Clasificare conform IEC 62471 Grupa. 1 |  |  |  |
| CONDITII DE GARANTIE SI SERVICE - Durata perioadei de garantie: minim 24 luni |  |  |  |

1.2 DERMATOSCOP tip 2

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem videodermatoscopie digitala scanare corporala |  |  |  |
| Aplicare: Videodermatoscopie corporala totala, videodermatoscopia pielii, a unghiilor |  |  |  |
| Echipament mobil tip „turn” Videodermatoscopia totala corp: |  |  |  |
| - dermatoscopia/cartografierea intregului corp in format video sau imagine |  |  |  |
| - camera senzor CMOS, 40-60 MP |  |  |  |
| - rezolutie camera Full HD |  |  |  |
| - capacitatea de marire a imaginii de 140 ori |  |  |  |
| - proiector LED |  |  |  |
| - sistem pentru ghidarea si pozitionarea pacientului |  |  |  |
| Dermatoscopie: |  |  |  |
| - sa poata efectua dermatoscopia pielii, parului si unghiilor |  |  |  |
| - lumina polarizata si nepolarizata integrata |  |  |  |
| - fixare lentila conica deschisa-inchisa |  |  |  |
| - autofocus |  |  |  |
| - sensibilitate ISO 100- 30000 |  |  |  |
| - format imagini JPEG. |  |  |  |
| - lentile cu marire optica variabila intre 20x si 140x |  |  |  |
| - sa poata capta imagini clinice (macro si panoramice) cu unitatea de dermatoscopie |  |  |  |
| - sa poata efectua dermatoscopie de contact si noncontact |  |  |  |
| - clasificare clasa II A pentru software conform certificat MDR nr g10 115802 0002 |  |  |  |
| Soft: |  |  |  |
| - sa poata analiza si masura leziunilor pigmentare si nonpigmentare |  |  |  |
| - sa poata efectua analiza comparativa a imaginilor si modificarilor in timp a compozitiei formei, culorii si texturii leziunilor |  |  |  |
| - sa poata evalua leziunile folosind regula celor 3 si 7 criterii, ABCD |  |  |  |
| Ecran: Monitor minim 4K, minim 27 inch |  |  |  |
| Cerinte minime PC: procesor Intel Core i7, 16 GB RAM, placa video dedicata 4 GB RAM, Microsoft Windows 10 Pro,1 hard disc de 4 GB, 1 hard disc de 4 GB pentru backup, 1 hard disc de 250 GB, port USB 3 |  |  |  |
| Clasa protectie: I |  |  |  |
| Clasa protectie IP: IPXO Temperatura ambientala de lucru: 0-40 grade C |  |  |  |

- CABINA FOTOTERAPIE

| #### SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. structura de bazĂ |  |  |  |
| Sistemul îndeplineşte normele comunităţii europene. Sistemul este în concordanţă cu normativele ISO. Caracteristici: - contine min. 24 buc. lampi UV, alcatuite din lampi tip UVB 311 nb si lampi tip UVA - are in compozitie min. doua usi care se pliaza catre interior. - sistem de dozimetrie integrat in aparat - meniu in limba romana - afisaj LCD, tip touch screen - pentru ca transportul cabinei sa fie cat mai pana la locul lui unde va fi folosit, este livrat cu roti - pentru a preveni utilizarea neautorizată, dispozitivul se va bloca automat când este lăsat inactiv timp de douăzeci (20) de minute. - sistemul de racire este realizat prin min. doua ventilatoare - posibilitate de export istoric tratamente prin intruducerea unui stick USB in portul USB. - in partea de jos a cabinei este o platforma pentru a facilita tratamentul picioarelor pacientului. - protectie speciala prin grilaj pentru tuburi - dimensiuni: 104.1 cm x 77,5 cm x 195,6 cm (Latime x Adancime x Inaltime) +/-5% - greutate: 148,5 kg +/- 5% - adancime cu usile inchise: 106,7 cm +/- 5% Accesorii consumabile: Modul tratament fototerapie pentru scalp cu urmatoarele caracteristici: - lungime de unda bec: UVB 311 nm - include acumulator litiu - functia managmentul pacientului inclus pentru medici - posibilitate citire si inregistrare tratament de pe card SD - display OLED, posibilitate ajustare unghi de vizualizare - rezistent la apa: IP22 - temporizator inteligent - zona de iradiere: 56cm2 ± 10% Include: - piaptan detasabil - bec Philips sau echivalent - ochelari de protectie UV - manual de utilizare cu jurnal pacient inclus |  |  |  |

- Condiţii de service şi garanţie

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SERVICE ÎN GARANŢIE |  |  |  |
| - Durata: minim 24 luni |  |  |  |
| 2. SERVICE POSTGARANŢIE |  |  |  |
| - Durata: 5 ani |  |  |  |
| - Pe teritoriul ţării – 10 ani |  |  |  |
| 3. INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE |  |  |  |
| - Prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului final |  |  |  |
| 4. ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB ŞI A CONSUMABILELOR PE CEL PUȚIN 5 ani |  |  |  |