ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL XII

Tabel 1.12

- MONITOR FETAL

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor fetal, wireless |  |  |  |
| Monitorul sa masoare frecventa cardiaca a fatului si contractiile uterine |  |  |  |
| Sa detecteaze miscarile fatului pe baza unui algoritm de autocorelare |  |  |  |
| Sondele TOCO, FHR (DOP) sa fie wireless si sa fie incluse in terminalul Wireless pentru monitorizare fetala impreuna cu marcatorul FM |  |  |  |
| Sa aiba ecran color tactil TFT LCD minim 10.2 inch, cu rezolutie de minim 800*480 |  |  |  |
| Ecranul sa fie pliabil la 90 grade |  |  |  |
| Sa aiba imprimanta termica incorporata |  |  |  |
| Hartia sa aiba dimensiunile: 152*100 mm |  |  |  |
| Inregistrarea sa se faca in timp real cu selectarea trendurilor de printare |  |  |  |
| Viteza de printare: 1, 2, 3 cm/min |  |  |  |
| Sa poata fi conectat la un modul de retea cu fir |  |  |  |
| Rata de masurare a parametrilor: |  |  |  |
| FHR: intre 30 - 240 bpm/ 30-250 bpm/ 50-210 bpm |  |  |  |
| Acuratete: ± 2 bpm |  |  |  |
| Sa identifice si sa masoare FHR (DOP) in timp real cu rezultate precise si sigure |  |  |  |
| Sa aiba functia de detectare si numarare automata a miscarilor fatului |  |  |  |
| TOCO: intre 0 -100 |  |  |  |
| Sa aiba tehnologie Doppler Pulsat cu 9 cristale wireless, de inalta sensibilitate |  |  |  |
| Frecventa traductor: 1.00Mhz |  |  |  |
| Activitatea uterina (TOCO) intre 0-100 |  |  |  |
| Linie de baza TOCO: 0,5,10,15,20,25 selectabil |  |  |  |
| Datele sa poata fi stocate |  |  |  |
| Sa poata memora minim 4000 de ore de trenduri grafice ale parametrilor fetali |  |  |  |
| Sa aiba sistem de notare CTG - Scor: Krebs, Fischer, ACOG |  |  |  |
| Sa aiba baterie Li-Ion reincarcabila minim 2200 mAh / 14,8 V |  |  |  |
| Sa se poata adapta stimulator acustic fetal (optional) |  |  |  |
| Sa declanseze alarma la deconectarea traductorilor |  |  |  |
| Sa aiba maxim 4 kg |  |  |  |
| Alimentare: 100 - 240V AC , 50/60 Hz |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea de a fi montat pe perete |  |  |  |
| Carucior cu roti |  |  |  |
| Sa poata fi conectat la un sistem de monitorizare central |  |  |  |
| CONFIGURATIA STANDARD sa includa: |  |  |  |
| Suport traductori wireless |  |  |  |
| Traductori wireless - TOCO, FHR (DOP), proba miscare fetala (FM), Stimulator acustic fetal (FAS) |  |  |  |
| Hartie imprimanta |  |  |  |
| Centura |  |  |  |

- MONITOR  FUNCTII VITALE

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorul sa fie portabil: max 3 kg greutate |  |  |  |
| Parametrii masurati si monitorizati: ECG/HR, SpO2, NIBP, Respiratie, Temperatura |  |  |  |
| Module individuale incorporate: modul ECG, modul SpO2, modul NIBP |  |  |  |
| Afisaj |  |  |  |
| - 12.1 inch, color TFT afisare simultana pentru maximum 8 forme de unde |  |  |  |
| - Rezolutie: min 800x600 |  |  |  |
| - Dimensiune: min 300mmx265mmx132mm |  |  |  |
| Baterie Li-Ion incorporata, reincarcabila 2200 mAh, |  |  |  |
| Alimentare la retea: 220V, 50Hz |  |  |  |
| Indicator |  |  |  |
| - Indicator alarma |  |  |  |
| - Indicator pornit |  |  |  |
| - Indicator baterie |  |  |  |
| - Beep QRS si sunet alarma |  |  |  |
| Interfata |  |  |  |
| Interfata cablu parametrii, Port USB, port RJ45 |  |  |  |
| Revizualizare date si stocare |  |  |  |
| - 120 de ore tendinte grafice si tabelare |  |  |  |
| - 6 ore divulare 8 forme de unda |  |  |  |
| - Protectie oprire |  |  |  |
| - Stocare NIBP: 2000 grupuri |  |  |  |
| - Stocare alarma: 200 |  |  |  |
| Imprimanta termica incorporata: -optional |  |  |  |
| - Latime hartie: 50mm |  |  |  |
| - Viteza imprimare: 25mm/s, 50 mm/s |  |  |  |
| - Numar forme de unda:3 |  |  |  |
| Specificatii respiratie： |  |  |  |
| - Metoda de masurare: impedanta RA-LL |  |  |  |
| - Interval masurare |  |  |  |
| - Adult: 0 - 120 rpm |  |  |  |
| - Copil/neonat: 0rpm-150rpm |  |  |  |
| - Acuratete: 7rpm~150rpm: ±2rpm sau ±2%, valoarea mai mare. 0rpm~6rpm: nedefinit |  |  |  |
| - Rezolutie:1rpm |  |  |  |
| - Resp Apnea: 10s-60s(Adu); 10s-40s (Ped/Neo) |  |  |  |
| - Alarme vizuale si sonore, revizualizare alarme |  |  |  |
| - Viteza: 6.25, 12.5, 25 mm/s |  |  |  |
| - Selectia Gain: X0.25, X0.5, X1, X2, X4 |  |  |  |
| Specificatii ECG |  |  |  |
| - Analiza ECG 5 derivatii, cablu cu 3 sau 12 derivatii, selectabile |  |  |  |
| - Selectare cablu |  |  |  |
| - 3 derivatii (I, II, III) |  |  |  |
| - 5 derivatii (I, II, III, avR, avL, avF, V) |  |  |  |
| - 12 derivatii (R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 or RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6) |  |  |  |
| - Selectia Gain: X0.125, X0.25,X0.5 X1, X2, X4, auto |  |  |  |
| - Viteza unda: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s |  |  |  |
| - Interval masurare ritm cardiac |  |  |  |
| - Adult: 15~300bpm |  |  |  |
| - Neonat/copil: 15~350bpm |  |  |  |
| - Rezolutia: 1bpm |  |  |  |
| - Protectie pentru interferente electrochirugicale si defibrilare |  |  |  |
| - Acuratete: ±1% sau ±1bpm, valoarea mai mare |  |  |  |
| - Latime unda: |  |  |  |
| - Mod MON ：0.5 Hz～40 Hz |  |  |  |
| - Mod DIA：0.05 Hz～150 Hz |  |  |  |
| - Mod OPE: 1 Hz～20 Hz |  |  |  |
| - Mod ST：0.05Hz～40Hz |  |  |  |
| - Analiza segmentului ST:- 2.0mV-+2.0mV (Automat) |  |  |  |
| - Rezolutie:0.01 mV |  |  |  |
| - Analiza aritmii: 26 de tipuri |  |  |  |
| - Detectare pacemaker |  |  |  |
| Specificatii NIBP |  |  |  |
| - Metoda de masurare : oscilometrica |  |  |  |
| - Manual/Automat/Continuu |  |  |  |
| - Timp masurare: Ajustabil 1-480 min. |  |  |  |
| - Unitate: mmHg/kPa |  |  |  |
| - Parametrii: SYS/DIA/Mediu |  |  |  |
| - Interval masurare: |  |  |  |
| - SYS: (adult) 40-270mmHg |  |  |  |
| - (pediatric) 40-200mmHg |  |  |  |
| - (neonat) 40-135mmHg |  |  |  |
| - DIA: (adult) 10-215mmHg |  |  |  |
| - (pediatric) 10-150mmHg |  |  |  |
| - (neonat) 10-100mmHg |  |  |  |
| - Mediu: (adult) 20-235mmHg |  |  |  |
| - (pediatric)20-165mmHg |  |  |  |
| - (neonat) 20-110mmHg |  |  |  |
| - Protectie supra presiune |  |  |  |
| - Acuratete: ±3mmHg |  |  |  |
| - Alarme: SYS/DIA/Mediu |  |  |  |
| - Interval masurare puls: 40 bpm - 240 bmp |  |  |  |
| - Rezolutie: ± 1 bpm |  |  |  |
| - Acuratete: ±3% sau ±3bpm, valoarea mai mare |  |  |  |
| Specificatii SpO2 |  |  |  |
| - Interval masurare:0 %~100%; |  |  |  |
| - Rezolutie: 1% |  |  |  |
| - Acuratete: ±2% (adult/pediatric) sau ±3% (neonat) |  |  |  |
| - Specificatii puls |  |  |  |
| - Domeniu: 20bpm~254bpm; |  |  |  |
| - Rezolutie: 1bpm |  |  |  |
| - Acuratete: ± 2 bpm |  |  |  |
| - Alarma: 20-350bpm |  |  |  |
| Specificatii temperatura |  |  |  |
| - Interval masurare 0: 0°C~50°C; |  |  |  |
| - Rezolutie:0.1 °C |  |  |  |
| - Acuratete: ±0.1 °C |  |  |  |
| Configuratie la livrare: - Cablu ECG 5 fire, SpO2, NIBP, RESP, PR, TEMP - Set Electrozi de unica folosinta (adulti) - Senzor SpO2 adulti, reutilizabil, cu cablu de 2 m - Manseta (adult) NIBP cu furtun de 2 m - Senzor temperatura - Imprimanta incorporata - Cablu alimentare - Baterie Litiu 2200 mAh |  |  |  |