Formular-cadru 

Propunere tehnică pentru achiziția de produse

LOT 4: Echipamente medicale – monitor pacienţi, oto-oftalmoscop cu fibră optică,  spirometru
 Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: FURNIZARE ECHIPAMENTE SI DOTARI în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare"
1. Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 2 (două) pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;

Operatorii economici vor face dovada concordanţei între specificațiile tehnice minime solicitate şi echipamentul ofertat numai cu broșuri şi/sau extrase din manualele de utilizare/tehnice emise de producător, cu traducere autorizată în limba română atașată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire și să asigure posibilitatea identificării facile și verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. 

LOT 4: Echipamente medicale – monitor pacienţi, oto-oftalmoscop cu fibră optică,  spirometru
 Lotul este format din următoarele echipamente:

a) Monitor pacienţi







- 2 buc.

b) Oto-oftalmoscop cu fibră optică





- 1 buc.

c) Spirometru








- 1 buc.

	Cerințe/Specificații minime solicitate
	Specificații ofertate și

corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime solicitate
	Producător

	a)
Monitor pacienţi
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Monitor de funcţii vitale ale pacientului
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Monitor de funcţii vitale ale pacientului, care oferă diverse informaţii despre rata pulsului, ECG, frecvenţa respiraţiei, saturaţia oxigenului sanguin (SpO2), tensiunea arterială cu  determinare neinvazivă (NIBP) şi temperatură, prin utilizarea de cabluri ECG,  sonde şi senzori specifici, aplicaţi pacientului.
	
	

	2.2
	Afișează ECG, Respiraţie, SpO2, NIBP, Temperatura
	
	

	2.3
	Măsurarea precisă ECG cu detectarea stimulatorului cardiac (Pacemaker)
	
	

	2.4
	Monitorizarea segmentului ST şi 16 tipuri de analiza de aritmie
	
	

	2.5
	Protecţie dublă împotriva suprapresiunii pentru NIBP
	
	

	2.6
	Reglare inteligentă a presiunii inflaţiei cu mansetă
	
	

	2.7
	Minim 5 ore de lucru continuu utilizând bateria încorporată
	
	

	2.8
	Alimentare de 12-15V DC, adecvată pentru ambulanţă
	
	

	2.9
	Ecran tactil (Touch Screen) color TFT de minim 12′′
	
	

	2.10
	Dimensiune şi rezolutie minimă 12”, 800 X 600 pixeli
	
	

	2.11
	Sunet alarmă (45 ~ 85 dB), sunet apăsare taste, sunet QRS, sunet PR
	
	

	2.12
	Stocare date
	
	

	2.13
	Rezultate măsurare NIBP: 1000 seturi
	
	

	2.14
	Temperatură operare: 5~ 40°C
	
	

	2.15
	Umiditate operare: 30 ~ 85% fără condens
	
	

	2.16
	Presiunea atmosferică operare: 70~106 kPa
	
	

	2.17
	Specificaţii funcţionale:

ECG

5 derivaţii (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)

Selecţie sensibilitate: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x 2, auto

Viteza scanare undă (mm/s): 12,5, 25, 50

Lăţime de bandă:

Mod de diagnostic: 0,05-130 Hz

Mod de monitorizare: 0,5-40 Hz

Mod de chirurgie: 1-25 Hz

Mod puternic: 5-20 Hz

Interval de frecvenţă cardiacă (bpm)

Adult: 15-300

Pediatrie/ nou-născut: 15-350

Respiraţie

Metoda: Impedanţa trans-toracică

Interval de măsurare: 0-120 rpm

Viteza scanare (mm/s): 6,25, 12,5, 25

SpO2

Interval de măsurare: 0-100%

Precizie (70-100%)

Adult/pediatric ± 2%

Nou nascuţi (Neonatologie) ± 3%

Precizie (0-69%): nespecificată / nu se poate determina

Indicele de perfuzie: 0,05-20%

Intervalul pulsului (bpm): 25-250

NIBP

Metoda oscilometrică automată

Mod de operare: Manual/Auto/STAT

Parametru: Systolic, Diastolic, Mediu

Intervalul Sistolic (mmHg)

Adult 40-270

Pediatric 40-200

Nou nascuţi (Neonatologie) 40-130

Interval Diastolic (mmHg)

Adult 10-210

Pediatric 10-160

Nou născuţi (Neonatologie) 10-90

Interval Mediu (mmHg)

Adult 20-230

Pediatrie 20-175

Nou nascuţi (Neonatologie) 20-100

Temperatura

Intervalul 0-50 °C

Parametrii T1, T2 si TD
	
	

	2.18
	Baterie:

Tip (capacitate): Li-ion (4400mAh)

Durata de funcţionare minim 5 ore

Timp de încărcare maxim 4 ore
	
	

	2.19
	Dimensiuni maxime unitatea principală: 320X 250 X 65
	
	

	2.20
	Greutate maxima 3 Kg
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Monitor functii vitale – 1 buc
	
	

	3.2
	Cablu şi Electrozi ECG
	
	

	3.3
	Sonda SpO2 pentru adulţi şi cablu prelungitor
	
	

	3.4
	Manşon non-invaziv pentru tensiometru, adulţi
	
	

	3.5
	Sondă de temperatură
	
	

	3.6
	Adaptor CA/CC
	
	

	3.7
	Agaţător/Stand “Smart Hook” compatibil bară euro-rail
	
	

	3.8
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor
	
	

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	
	
	
	

	b)
Oto-oftalmoscop cu fibră optică
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Oto-oftalmoscop cu fibră optică
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Temperatura culorii 4000 ° k, indicele de redare a culorilor > 95 şi indexul redării> 90 de culoare rosie
	
	

	2.2
	Timp de funcţionare de minim 10 ore
	
	

	2.3
	Funcţie de atenuare, care să permită reducerea intensităţii luminoase cu nivelul beteriei, pentru a oferi informaţii despre necesitatea înlocuirii bateriei
	
	

	2.4
	Mânere cu baterie cu închidere baionetă
	
	

	2.5
	Apăsător de limbă cu lumină combilight
	
	

	2.6
	Oglinzi laringiene ataşabile la apăsătorul de limbă cu lumină
	
	

	2.7
	Sa nu necesite intretinere
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Cap otoscop cu fibra optica 
	
	

	3.2
	Cap oftalmoscop cu fibra optica 
	
	

	3.3
	2 buc. mânere cu baterie cu închidere baionetă
	
	

	3.4
	1 buc. apăsător de limbă cu lumină combilight
	
	

	3.5
	2 buc. oglinzi laringiene ataşabile la apăsătorul de limbă cu lumină
	
	

	3.6
	4 buc. specule reutilizabile de diametru 2, 3, 4, 5mm
	
	

	3.7
	5 buc. specule de unică folosinţă ø 4 mm si 5 buc.  specule de unică folosinţă ø 2,5 mm.
	
	

	3.8
	1 buc. set led
	
	

	3.9
	1 buc. cutie rigidă pentru depozitare şi transport
	
	

	3.8
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor
	
	

	5.1
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	5.2
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	
	
	
	

	c)
Spirometru
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Spirometru clinic portabil cu imprimanta termica incorporata
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Prevazut cu ecran tactil color, de rezoluție ridicata, cu afișarea testarii in timp real (grafic și valoric)
	
	

	2.2
	Meniu simplu bazat pe icoane pe taste - functie comparare pre-post bronhodilatare
	
	

	2.3
	Setari pentru limbaj și valori de referința – sa nu necesite calibrare
	
	

	2.4
	Interpretare automata a parametrilor
	
	

	2.5
	Software-ul sa permita realizarea de analize multiple a datelor și a trendurilor, iar acestea sa poata fi vizualizate sau printate in diferite formate
	
	

	2.6
	Sa permita selectarea valorilor de referința conform diferitelor standarde
	
	

	2.7
	Posibilitatea de a fi utilizat cu turbine reutilizabile sau de unica folosința
	
	

	2.8
	Afisaj tactil cu diagonala de minim 7 inch 
	
	

	2.9
	Prevazut cu memorie pentru min. 10 000 de masuratori
	
	

	2.10
	Senzor temperatura: semiconductor (0 - 45˚c) - parametrii masurați : fvc, fev1, fev1/fvc, fev1/vc, pef, fef25, fef50, fef75, fef25–75, fef75–85, lung age, extrapolated volume, fet, time to pef, fev0.5, fev0.5/fvc, fev0.75, fev0.75/fvc, fev2, fev2/fvc, fev3, fev3/fvc, fev6, fev1/ fev6, fev1/pef, fev1/fev0.5, fivc, fiv1, fiv1/fivc, pif, fif25, fif50, fif75, fef50/fif50, vc, ivc, ic, erv, irv, rf, ve, vt, ti, te, vt/ti, te/ttot, mvv (masurat), mvv (calculat).
	
	

	2.11
	Debit flux: ± 16 l/s, precizie vol. ±3 % - precizia masurarii flux aer +/-5 % sau 200 ml/sec.
	
	

	2.12
	Rezistența dinamica: ˂5 cm h₂o/l/s
	
	

	2.13
	Prevazut cu imprimanta termica incorporata, latime hartie 112 mm
	
	

	2.14
	Alimentare alternativa de la acumulator sau rețea
	
	

	2.15
	Conectivitate: bluetooth sau port usb - prevazut cu pulsoximetrie, cu sensor adulți oximetrie: • interval spo2: 0 - 99% • precizia spo2: ± 2% între 70 - 99% spo2 • intervalul pulsului: 18
	
	

	2.16
	300 bpm • precizia pulsului: ± 2bpm sau 2%, mai mare • capacitate de memorare: până la 500 ore oximetry
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Spirometru clinic cu imprimanta termica incorporata – 1 buc
	
	

	3.2
	Cablu USB – 1 buc
	
	

	3.3
	Rola hartie termica – 1 buc
	
	

	3.4
	Senzor SpO2 adulti – 1 buc
	
	

	3.5
	Clip de nas – 1 buc
	
	

	3.6
	Geanta de transport – 1 buc
	
	

	3.7
	Manual de utilizare în limba română şi toate accesoriile sau consumabilele necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	5. Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor

	1. 
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	2. 
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	3. 
	Alte avize sau autorizaţii necesare pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, pentru echipamentele ofertate
	
	

	Cerinţe generale

	4. 
	Manualele de operare in limba română să fie livrate împreună cu echipamentele;
	
	

	5. 
	Să fie specificate clar caracteristicile tehnice şi modul de utilizare pentru fiecare modul / subansamblu al echipamentelor în parte;
	
	

	6. 
	Echipamentele să fie livrate cu toate consumabilele şi accesoriile necesare instalării şi folosirii imediate după instalare;
	
	

	7. 
	Echipamentele se vor livra cu trusa completă de scule şi dispozitive specifice necesare operaţiilor de întreţinere ce revin utilizatorului;
	
	

	8. 
	Se vor prezenta broşuri, date tehnice, note de aplicaţii publicate de producător care să susţină oferta tehnică aplicată;
	
	

	9. 
	Oferta va include obligatoriu măsurile de siguranţă în caz de avarie şi măsurile de securitate în muncă ce trebuie respectate de către utilizator;
	
	

	10. 
	Performanţele şi parametrii tehnici ofertaţi trebuie demonstrate la instalare şi punerea în funcţiune. În cazul în care, pe parcursul demonstraţiilor, sunt necesare componente care nu au fost incluse în ofertă, acestea vor fi furnizate şi vor rămâne în posesia beneficiarului, intrând în acelaşi regim de garanţie precum toate celelalte componente.
	
	

	11. 
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiunea “sau echivalent”. Excepţie fac referirile la produselor software  licenţiate  preinstalate pe server, calculatoare şi laptopuri, unde nu se acceptă produse ale altor producători din motive de compatibilitate cu Sistemul Informatic Integrat utilizat în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
	
	

	Conditii contractuale

	12. 
	Termenul de livrare maxim stabilit de autoritatea contractanta este de 3 luni de zile de la primirea Notificării/Notei de comandă; oferta ce prevede un termen de livrare care depăşeşte 3 luni de zile calendaristice  de la primirea Notificării/Notei de comandă va fi respinsă de autoritatea contractantă – ofertă neconformă.
	
	

	13. 
	În ofertă se va anexa o declaraţie cu termenul de livrare al echipamentului, din momentul încheierii contractului.
	
	

	Condiţii de garanţie, servicii în perioada de garanţie şi asistenţă tehnică:

	14. 
	Se va face dovada că există în România unităţi de service autorizate de către producători pentru aceste tipuri de aparate. Furnizorul va face dovada că garanţia şi service-ul echipamentelor vor fi asigurate de unităţi de service autorizate sau că este el însuşi autorizat în acest sens.
	
	

	15. 
	Perioada de garanție completă: conform specificaţiilor fiecărui echipament. În perioada de garanţie, toate operaţiunile de service vor fi asigurate gratuit. 
	
	

	16. 
	Furnizorul se angajează să asigure contra cost service-ul echipamentelor şi în perioada post-garanţie, pentru o durată de minim 10 ani. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	

	17. 
	Producătorul trebuie să furnizeze contra cost piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	

	Termenul de diagnosticare a defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele şi componentele livrate:

	18. 
	În ofertă se va preciza exact termenul de diagnosticare a defecţiunilor apărute la echipamentele şi la componentele livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de diagnosticare al defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele livrate, stabilit de autoritatea contractantă, este de 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Transmiterea notificării va fi făcută prin mijloacele de comunicare agreate în contract.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	

	Termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni:

	19. 
	În ofertă se va preciza exact termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni, livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă.  Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de înlocuire a componentelor cu defecţiuni  stabilit de autoritatea contractantă este de 30 de zile calendaristice de la notificarea defecţiunii de către autoritatea contractantă,  prin mijloacele de comunicare agreate în contract. Dacă oferta prevede un termen mai mare de 30 de zile pentru înlocuirea componentelor defecte, va fi respinsă de către autoritatea contractantă.
	
	

	20. 
	Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice.
	
	

	21. 
	În perioada de garanţie a echipamentelor, furnizorul are obligaţia de a furniza în mod gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează.
	
	

	22. 
	Echipamentele care se defectează de mai mult de 3 (trei) ori în perioada de garanţie sau nu pot fi reparate în termen de 30 de zile de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă vor fi înlocuite gratuit cu produse similare (acceaşi marcă şi acelaşi model) sau (cu acordul autorităţii contractante) cu echipamente cu caracteristici superioare. Toate costurile de înlocuire, inclusiv cele legate de transportul echipamentelor, reinstruirea personalului, transferul licenţelor software, relicenţierea softului, etc. vor fi suportate de furnizor. Noile echipamente vor beneficia de o perioadă de garanţie cel puţin egală cu cea a echipamentelor înlocuite, care va începe să curgă de la data înlocuirii.
	
	

	Service

	23. 
	În ofertă se va preciza că furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului service-ul echipamentelor în perioda de garanţie a acestora. Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice sau a neefectuării la timp a operaţiunilor de service impuse de către producători.
	
	

	Instalare,  punere în funcţiune şi instruirea personalului

	24. 
	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează, şi sunt operaţii incluse în preţ. 

Termenul de instalare şi punere în funcţiune stabilit de autoritatea contractantă este de maxim 7 zile calendaristice de la livrarea echipamentelor. Oferta ce prevede un termen de instalare care depăşeşte 7 zile calendaristice de la livrare va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Se va anexa o declaraţie în acest sens.
	
	

	25. 
	Nerespectarea termenului de instalare va atrage dupa sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	

	26. 
	Se vor preciza în oferta tehnică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile în care urmează să fie instalate echipamentele. Autoritatea contractantă poate prelungi termenul de instalare şi punere în funcţiune până la asigurarea condiţiilor pentru instalarea echipamentelor, dar nu mai mult de 6 luni de la data încheierii contractului de furnizare.
	
	

	27. 
	Certificatele şi autorizațiile trebuie prezentate în propunerea tehnică. Toate certificatele şi autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Se vor anexa copii conforme cu originalul ale documentelor mai sus menționate.
	
	


Data completării: ……………………..

Operator economic,

…………………………………….

..........................................................

(semnătura autorizată )
