Formular-cadru 

Propunere tehnică pentru achiziția de produse

LOT 8: Monitoare de funcţii vitale de înaltă performanţă
 Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: FURNIZARE ECHIPAMENTE SI DOTARI în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare"
1. Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 2 (două) pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;

Operatorii economici vor face dovada concordanţei între specificațiile tehnice minime solicitate şi echipamentul ofertat numai cu broșuri şi/sau extrase din manualele de utilizare/tehnice emise de producător, cu traducere autorizată în limba română atașată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire și să asigure posibilitatea identificării facile și verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerințe. 

LOT 8: Monitoare de funcţii vitale de înaltă performanţă
	Cerințe/Specificații minime solicitate
	Specificații ofertate și

corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime solicitate
	Producător

	a)
Monitor de funcţii vitale de înaltă performanţă
	
	

	1. Descriere generală utilitate echipament:
	
	

	1.1
	Monitor de funcţii vitale multiparametru, de înaltă performanţă, pentru monitorizare continuă şi supraveghere neîntreruptă, în toate stadiile de îngrijire a bolnavilor, destinat utilizării la pacienţii adulţi, copii şi nou-născuţi
	
	

	2. Caracteristici tehnice ale echipamentului:
	
	

	2.1
	Ecran LCD color de minim 12.1",  rezolutie de minim 1280 x 800 pixeli, touch screen
	
	

	2.2
	Buton rotativ sau un sistem echivalent, pentru navigare prin meniuri şi selectare opţiuni, alternativă la utilizarea touch screen-ului
	
	

	2.3
	Configuraţie minimală (standard + module opţionale incluse în configuraţie) - monitorizare: ECG, HR, SpO2, PR, NIBP, Temperatură, Ritm respiraţie, IBP
	
	

	2.4
	Sistem scalabil, cu posibilităţi de adăugare de module pentru monitorizarea unor parametri suplimentari faţă de cei din configuraţia minimală: capnografie,  gaze respiratorii si anestezice, monitorizarea activitatii cerebrale, monitorizarea contractiilor neuromusculare, monitorizarea debitului cardiac
	
	

	2.5
	Să aibă posibilitatea de a memora minim 5 moduri de lucru definite de utilizator (în fiecare mod să poată fi memorate valori implicite ale parametrilor, limite de detecţie pentru alarme, afişarea curbelor şi parametrilor), cu posibilitatea de comutare facilă între ele, fără a pierde datele pacientului 
	
	

	2.6
	Destinat utilizării la pacienţii adulţi, copii şi nou-nascuţi
	
	

	2.7
	Alarme auditive si vizuale pentru toţi parametrii monitorizaţi, cu posibilitate de vizualizare centralizată şi setarea limitelor de alarmare
	
	

	2.8
	Minim 4 nivele de prioritate pentru alarmele fiziologice: înalt, mediu, scăzut şi informare
	
	

	2.9
	Înregistrare trenduri pentru toţi parametrii, minim 7 zile (168 ore)
	
	

	2.10
	Să permită efectuarea şi salvarea capturilor de ecran (minim 200 capturi)
	
	

	2.11
	Posibilitatea de înregistrare a parametrilor monitorizaţi pe o memorie externă (de ex. card SD, stick sau HDD extern USB)
	
	

	2.12
	Viteza de afişare să fie ajustabilă, cel puţin la următoarele valori: 12.5, 25, 50 mm/ secundă
	
	

	2.13
	Dotat cu imprimantă termică
	
	

	2.14
	Acumulator integrat (autonomie minimă 3 ore)
	
	

	2.15
	Alimentare: 230 V, 50 Hz (±10%)
	
	

	2.16
	Prevăzut cu mâner pentru transport
	
	

	2.17
	Conexiune HDMI sau DVI pentru conectarea unui monitor suplimentar
	
	

	2.18
	Port pentru conectare prin cablu la o staţie centrală
	
	

	2.19
	Port 1000BaseT pentru conectarea la o reţea  Ethernet  
	
	

	2.20
	Conectare Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, fast Roaming, pentru transport intraspitalicesc
	
	

	2.21
	Prevăzut cu funcţii de monitorizare, diagnosticare, service şi depanare de la distanţă
	
	

	2.22
	Prevăzut cu mod de operare pentru instruire şi prezentare demonstrativă a funcţionării.
	
	

	2.23
	Conector sau slot universal pentru modulele suplimentare, cu detecţie automată a tipului de modul 
	
	

	2.24
	Afişare simultană şi în timp real a minim 12 forme de undă
	
	

	2.25
	Să permită configurarea cu culori diferite de afişare a parametrilor monitorizaţi.
	
	

	2.26
	Alarme auditive şi vizuale pentru toţi parametrii monitorizaţi, cu posibilitate de vizualizare centralizată şi setarea limitelor de alarmare
	
	

	2.27
	Configuraţie minimală (standard + module opţionale incluse în configuraţie) - monitorizare: ECG, HR, SpO2, PR, NIBP, Temperatură, Ritm respiraţie, IBP
	
	

	
	ECG
	
	

	2.28
	Să se poată monitoriza ECG-ul folosind electrozi şi cabluri cu 3 sau 5 fire
	
	

	2.29
	Să permită upgradarea pentru monitorizarea a 12 derivaţii
	
	

	2.30
	Viteza de afişare să fie ajustabilă, cel puţin la valorile: 12.5, 25, 50 mm/ secundă
	
	

	2.31
	Să permită selectarea mai multor surse pentru frecvenţa cardiacă şi setarea limitelor de alarmare pentru sursa frecvenţei cardiace
	
	

	2.32
	Să permită detectarea şi analiza (automată) a segmentului ST, cu ajustarea punctelor de măsurare.  
	
	

	2.33
	Să permită detecţia pacemaker: amplitudine: +/- 2 la +/- 700 mV; durata: 0.5 - 2 ms
	
	

	
	HR
	
	

	2.34
	Domeniu măsurare frecvenţă cardiacă: minim 20 - 300 bpm 
	
	

	2.35
	Precizie: +/-5% sau +/- 5 bpm
	
	

	2.36
	Rezoluţie: 1 bpm
	
	

	2.37
	Analiză aritmie cu algoritm de analiză simultană pe minim 4 derivaţii
	
	

	2.38
	Să permită detectarea aritmiilor (asistolă, bradicardie, tahicardie, fibrilaţie ventriculară, tahicardie ventriculară) şi să permită selectarea derivaţiilor utilizate
	
	

	2.39
	Să fie prevăzut cu mai multe tipuri de filtre pentru artefacte care să permită filtrarea artefactelor cauzate de unităţile pentru electrochirurgie, filtrarea artefactelor de frecvenţă înaltă pentru o mai bună vizualizare a segmentului ST şi filtrarea atât a artefactelor de frecvenţă înaltă şi joasă, pentru achiziţionarea unor informaţii specifice mai precise.
	
	

	2.40
	Să detecteze electrozii deconectaţi.
	
	

	
	SpO2
	
	

	2.41
	Interval de măsurare minim: 1-100%
	
	

	2.42
	Precizie: +/- 2% (pentru SpO2 în intervalul 70% -100%, adult, fără mişcare)
	
	

	2.43
	Rezoluţie: 1 % 
	
	

	2.44
	Afişarea frecvenţei pulsului periferic pentru SpO2: minim în intervalul 30 – 250 bpm
	
	

	
	PR
	
	

	2.45
	Domeniu măsurare minim: 30-250 bpm
	
	

	2.46
	Precizie: +/- 5 bpm
	
	

	2.47
	Rezoluţie: 1 bpm
	
	

	
	NIBP
	
	

	2.48
	Metoda: Oscilometrie automată
	
	

	2.49
	Mod măsurare: manual, auto, STAT
	
	

	2.50
	Tip de măsurare: sistolică, diastolică, medie
	
	

	2.51
	Rezoluţie: 1 mmHg
	
	

	2.52
	Precizie: +/- 5 mmHg
	
	

	2.53
	Să permită selectarea tipului de manşetă: nou-născut, copil sau adult
	
	

	2.54
	Să indice perioada de timp rămasă până la următoarea măsurătoare automată
	
	

	2.55
	Intervale de măsurare presiune arterială noninvazivă: 

-
Sistolică: adult/ pediatric minim în intervalul: 30 -290 mmHg, nou-născut: 30 - 140 mmHg,

-
MAP: adult/ pediatric minim în intervalul: 20 - 260 mmHg, nou-născut: 20 - 125 mmHg,

-
Diastolică: adult/pediatric minim în intervalul: 10 - 220 mmHg, nou-născut: 10 - 110 mmHg.
	
	

	2.56
	Intervale variate de măsurare pentru NIBP: de la 1 minut până la 2 ore sau continuu.
	
	

	2.57
	Să dispună de facilităţi de siguranţă: umflare iniţială a manşetei la presiune scăzută, limitarea timpului pentru determinare, monitorizare pentru a evita apariţia suprapresiunii
	
	

	2.58
	Conexiunea manşetei NIBP la furtunul NIBP să se realizeze prin intermediul unui conector rapid
	
	

	
	Temperatură
	
	

	2.59
	Domeniu măsurare minim: 10.0 - 45.0 oC
	
	

	2.60
	Precizie +/- 0.1 oC
	
	

	2.61
	Să permită monitorizarea temperaturii utilizând accesorii reutilizabile şi de unică folosinţă: senzor cutanat, sondă convenţională (esofagiană/rectală), sondă nazală, sondă timpanică, etc.
	
	

	
	Ritm respiraţie
	
	

	2.62
	Metoda: Impedanţă  transtoracică
	
	

	2.63
	Interval de măsurare: minim 4 - 120 respiraţii/ minut
	
	

	2.64
	Precizie minimă: ± 5 respiraţii / minut
	
	

	2.65
	Detectare apnee
	
	

	
	IBP
	
	

	2.66
	Număr de canale: minim 2
	
	

	2.67
	Sensibitate transductor: 5.0 μV/V/mmHg
	
	

	2.68
	Interval minim de măsurare presiune arterială invazivă: -40 până la 320 mmHg.
	
	

	2.69
	Precizie: ± 2 mmHg
	
	

	2.70
	Interval măsurare puls: 30 – 250 bpm
	
	

	2.71
	Să permită efectuarea de calcule hemodinamice: SPV, PPV
	
	

	2.72
	Să ofere posibilitatea de măsurare a presiunii sângelui: arterial, femural, pulmonar arterial, central venos, atrial stâng, atrial drept, intracranian, arterial ombilical, venos ombilical.
	
	

	
	Modul capnograf pentru monitorizare noninvazivă a presiunii parțiale a dioxidului de carbon în aerul expirat
	
	

	2.73
	Monitorizare capnografie prin metoda fluxului secundar
	
	

	2.74
	Afișare pe ecranul monitorului de functii vitale, ca forme de undă și în format numeric, a valorilor CO2 inspirat şi end-tidal.
	
	

	2.75
	Sa aiba timp de raspuns pentru masurare de maxim 2,4 secunde;
	
	

	2.76
	Intervalul minim de monitorizare frecventa respiratorie: de la 4 la 80 respiraţii pe minut cu o precizie de ±1 respiraţie pe minut pentru respiratia normala;
	
	

	2.77
	Rezolutie minima frecventa respiratorie: 1 respiraţie pe minut
	
	

	2.78
	Sa includa analizor cu infrarosu care masoara absorbtia esantionului de gaz
	
	

	2.79
	Interval monitorizare CO2: 0 la 20% cu rezolutia de agisare de minim 0,1 %;
	
	

	2.80
	Sa masoare EtCO2 in intervalul 0 pana la 150 mmHg cu rezolutia de agisare de minim 1 mmHg;
	
	

	2.81
	Timpul de crestere CO2 mai mic de 300 ms;
	
	

	2.82
	Sa permita stabilirea unor limite de alarmare joasă și superioară ajustabile pentru EtCO2 sau FiCO2
	
	

	2.83
	Dimensiuni maxime: 115 x 40 x 210 mm;
	
	

	2.84
	Greutate maxima 0,5 kg;
	
	

	
	Alte caracteristici
	
	

	2.85
	Standarde de protecţie minime:  IPX-1 sau IP22
	
	

	3. Configuraţia de livrare (conţinut pachet)
	
	

	3.1
	Monitor de funcţii vitale multiparametru, în configuraţia minimală solicitată (standard + module opţionale incluse în configuraţie)
	
	

	3.2
	Modul capnograf, daca nu este inclus in configuratia de baza
	
	

	3.3
	Modul de capnografie 
	
	

	3.4
	Capcana de apa 
	
	

	3.5
	Linie de esantionare gaze 
	
	

	3.6
	Cablu ECG de interconectare cu 5 fire, reutilizabil
	
	

	3.7
	Set electrozi ECG reutilizabili
	
	

	3.8
	Set  electrozi ECG de unică folosinţă
	
	

	3.9
	Cablu de interconectare SpO2
	
	

	3.10
	Senzor SpO2 reutilizabil
	
	

	3.11
	Senzor SpO2 de unică folosinţă
	
	

	3.12
	Cablu de interconectare pentru temperatură pentru accesorii reutilizabile
	
	

	3.13
	Sondă/ termistor pentru monitorizarea temperaturii reutilizabil
	
	

	3.14
	Cablu de interconectare pentru temperatură pentru accesorii de unică folosinţă
	
	

	3.15
	Termistor pentru temperatură, de unică folosinţă
	
	

	3.16
	Bandă pentru monitorizarea temperaturii, de unică folosinţă cu citire directă, fără ataşare la monitor
	
	

	3.17
	Furtun pentru inflaţie pentru monitorizarea nonivazivă a presiunii arteriale, cu sistem de conectare rapidă
	
	

	3.18
	Manşetă pentru monitorizarea presiunii arteriale nonivazive pentru adult, mărime standard
	
	

	3.19
	Manşetă pentru monitorizarea presiunii arteriale nonivazive pentru pediatrie
	
	

	3.20
	Cablu pentru monitorizarea presiunii invazive
	
	

	3.21
	Traductor pentru presiune invazivă
	
	

	3.22
	Imprimantă termică, set de minim 3 role de hârtie pentru imprimantă
	
	

	3.23
	Suport mobil (troliu) prevăzut cu coş pentru accesorii, accesorii pentru montarea monitorului pe suportul mobil
	
	

	3.24
	Accesorii pentru montarea monitorului pe şine pentru echipament
	
	

	3.25
	Cablu de alimentare
	
	

	3.26
	Manual de utilizare în limba română
	
	

	3.27
	Orice alte accesorii şi consumabile necesare pentru punerea în funcţiune şi instruirea personalului
	
	

	4. Termen de garanţie
	
	

	4.1
	Garanţie: minim 24 luni
	
	

	Condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România a echipamentelor

	1. 
	Declaraţie de conformitate / Certificat de conformitate + marcaj CE pentru toate produsele.
	
	

	2. 
	Aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuţia, depozitarea, reparare, mentenanţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale ofertate
	
	

	3. 
	Alte avize sau autorizaţii necesare pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, pentru echipamentele ofertate
	
	

	Cerinţe generale

	4. 
	Manualele de operare in limba română să fie livrate împreună cu echipamentele;
	
	

	5. 
	Să fie specificate clar caracteristicile tehnice şi modul de utilizare pentru fiecare modul / subansamblu al echipamentelor în parte;
	
	

	6. 
	Echipamentele să fie livrate cu toate consumabilele şi accesoriile necesare instalării şi folosirii imediate după instalare;
	
	

	7. 
	Echipamentele se vor livra cu trusa completă de scule şi dispozitive specifice necesare operaţiilor de întreţinere ce revin utilizatorului;
	
	

	8. 
	Se vor prezenta broşuri, date tehnice, note de aplicaţii publicate de producător care să susţină oferta tehnică aplicată;
	
	

	9. 
	Oferta va include obligatoriu măsurile de siguranţă în caz de avarie şi măsurile de securitate în muncă ce trebuie respectate de către utilizator;
	
	

	10. 
	Performanţele şi parametrii tehnici ofertaţi trebuie demonstrate la instalare şi punerea în funcţiune. În cazul în care, pe parcursul demonstraţiilor, sunt necesare componente care nu au fost incluse în ofertă, acestea vor fi furnizate şi vor rămâne în posesia beneficiarului, intrând în acelaşi regim de garanţie precum toate celelalte componente.
	
	

	11. 
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiunea “sau echivalent”. Excepţie fac referirile la produselor software  licenţiate  preinstalate pe server, calculatoare şi laptopuri, unde nu se acceptă produse ale altor producători din motive de compatibilitate cu Sistemul Informatic Integrat utilizat în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
	
	

	Conditii contractuale

	12. 
	Termenul de livrare maxim stabilit de autoritatea contractanta este de 3 luni de zile de la primirea Notificării/Notei de comandă; oferta ce prevede un termen de livrare care depăşeşte 3 luni de zile calendaristice  de la primirea Notificării/Notei de comandă va fi respinsă de autoritatea contractantă – ofertă neconformă.
	
	

	13. 
	În ofertă se va anexa o declaraţie cu termenul de livrare al echipamentului, din momentul încheierii contractului.
	
	

	Condiţii de garanţie, servicii în perioada de garanţie şi asistenţă tehnică:

	14. 
	Se va face dovada că există în România unităţi de service autorizate de către producători pentru aceste tipuri de aparate. Furnizorul va face dovada că garanţia şi service-ul echipamentelor vor fi asigurate de unităţi de service autorizate sau că este el însuşi autorizat în acest sens.
	
	

	15. 
	Perioada de garanție completă: conform specificaţiilor fiecărui echipament. În perioada de garanţie, toate operaţiunile de service vor fi asigurate gratuit. 
	
	

	16. 
	Furnizorul se angajează să asigure contra cost service-ul echipamentelor şi în perioada post-garanţie, pentru o durată de minim 10 ani. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	

	17. 
	Producătorul trebuie să furnizeze contra cost piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens.
	
	

	Termenul de diagnosticare a defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele şi componentele livrate:

	18. 
	În ofertă se va preciza exact termenul de diagnosticare a defecţiunilor apărute la echipamentele şi la componentele livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de diagnosticare al defecţiunilor tehnice apărute la echipamentele livrate, stabilit de autoritatea contractantă, este de 48 de ore lucrătoare de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă. Transmiterea notificării va fi făcută prin mijloacele de comunicare agreate în contract.

Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
	
	

	Termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni:

	19. 
	În ofertă se va preciza exact termenul de înlocuire a componentelor cu defecţiuni, livrate de către furnizor, de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă.  Dacă în cuprinsul caietului de sarcini nu se prevede un termen diferit, termenul maxim de înlocuire a componentelor cu defecţiuni  stabilit de autoritatea contractantă este de 30 de zile calendaristice de la notificarea defecţiunii de către autoritatea contractantă,  prin mijloacele de comunicare agreate în contract. Dacă oferta prevede un termen mai mare de 30 de zile pentru înlocuirea componentelor defecte, va fi respinsă de către autoritatea contractantă.
	
	

	20. 
	Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice.
	
	

	21. 
	În perioada de garanţie a echipamentelor, furnizorul are obligaţia de a furniza în mod gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează.
	
	

	22. 
	Echipamentele care se defectează de mai mult de 3 (trei) ori în perioada de garanţie sau nu pot fi reparate în termen de 30 de zile de la data notificării defecţiunii de către autoritatea contractantă vor fi înlocuite gratuit cu produse similare (acceaşi marcă şi acelaşi model) sau (cu acordul autorităţii contractante) cu echipamente cu caracteristici superioare. Toate costurile de înlocuire, inclusiv cele legate de transportul echipamentelor, reinstruirea personalului, transferul licenţelor software, relicenţierea softului, etc. vor fi suportate de furnizor. Noile echipamente vor beneficia de o perioadă de garanţie cel puţin egală cu cea a echipamentelor înlocuite, care va începe să curgă de la data înlocuirii.
	
	

	Service

	23. 
	În ofertă se va preciza că furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului service-ul echipamentelor în perioda de garanţie a acestora. Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care echipamentele nu funcţionează din cauza unor defecţiuni tehnice sau a neefectuării la timp a operaţiunilor de service impuse de către producători.
	
	

	Instalare,  punere în funcţiune şi instruirea personalului

	24. 
	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează, şi sunt operaţii incluse în preţ. 

Termenul de instalare şi punere în funcţiune stabilit de autoritatea contractantă este de maxim 7 zile calendaristice de la livrarea echipamentelor. Oferta ce prevede un termen de instalare care depăşeşte 7 zile calendaristice de la livrare va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Se va anexa o declaraţie în acest sens.
	
	

	25. 
	Nerespectarea termenului de instalare va atrage dupa sine penalităţi pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va încheia.
	
	

	26. 
	Se vor preciza în oferta tehnică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile în care urmează să fie instalate echipamentele. Autoritatea contractantă poate prelungi termenul de instalare şi punere în funcţiune până la asigurarea condiţiilor pentru instalarea echipamentelor, dar nu mai mult de 6 luni de la data încheierii contractului de furnizare.
	
	

	27. 
	Certificatele şi autorizațiile trebuie prezentate în propunerea tehnică. Toate certificatele şi autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Se vor anexa copii conforme cu originalul ale documentelor mai sus menționate.
	
	


Data completării: ……………………..

Operator economic,

…………………………………….

..........................................................

(semnătura autorizată )
